## List1
R.br. | Specifikacija minimalnih traženih tehničkih karakteristika | Količina
1. | ELEKTROMOTORNI KREVET ZA MEDICINSKU NJEGU BOLESNIKA - METALNI | 22
1.1 | Elektromotorni krevet - konstrukcija kreveta izrađena od metala/čelika, završna obrada praškastom bojom nanesenom elektrostatski
Ležna površina kreveta metalna, izvedena iz minimalno četiri dijela
Stranice uzglavlja i podnožja izrađeno od CDF (Swiss bord) ploče/HPL laminata/ABS plastike/polipropilena
Metalne bočne stranice pune dužine, visine min. 60 cm
Ručni upravljač sa minimalnim funkcijama podešavanja visine, leđnog nagiba, nožnog dijela podnice, visine i nagiba podnice, mogućnost blokiranja pojedinih funkcija putem sigurnosnog ključa
Elektromotorno podešavanje visine podnice od min. 40 cm ili niže do min. 80 cm ili više, minimalni raspon podešavanja visine 40 cm
Elektromotorno podešavanje kuta Trendeleburg min. 12° / Anti-trendeleburg 12°
Elektromotorno podešavanje leđnog nagiba podnice
Elektromotorno podešavanje bedrenog dijela podnice, sa funkcijom auto-konture podnice
4 kotača promjera min. 100 mm, s pojedinačnim kočnicama, konstrukcija kočnica i okvira kotača metalna
Trapez s rukohvatom, mogučnost pozicioniranja obostrano s strane uzglavlja
Ukupne dimenzije kreveta - (D x Š) maksimalno 215 x 105 cm
Dimenzije ležne površine kreveta minimalno 200 x 90 cm
Minimalno dozvoljeno sigurnosno radno opterečenje - 210 kg
10 kom kreveta u zelenoj boji , 12 kom u plavoj boji